附件1：

汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心进口产品清单

| 序号 | 产品 名称 | 主要 用途 | 主要功能 | 主要技术参数 | 进口理由 |  |  | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必要性说明 | 不可替代性说明 | 经济性和效益性说明 |  |  |
| 1 | 扫频眼前节光学相干断层扫描仪 | 用于白内障、青光眼、近视手术以及近视防控的临床诊断及科研 | 眼前节OCT成像，OCT扫描三维地形图，白内障眼前节晶体及角膜扫描，青光眼房角全周扫描以及术后滤过泡扫描 | ★1.光源类型：扫频OCT,波长：1310nm 2.测量方式：全自动对焦、自动测量 3.操作方式：触摸屏液晶显示器+三维全向助力手柄 4.扫描速度：50,000 次 A扫描 /秒 ★5.扫描范围：深度13mm，横向16mm 6.分辨率：轴向<10um，横向<30um 7.测量模式: 眼前节全景扫描模式；地形图模式；青光眼房角模式；滤过泡模式；高清房角模式；叠加扫描模式；动态全景摄影模式（10秒）；自定义扫描模式； 8功能： 【眼前节OCT成像】 一次可完成角膜到玻璃体全段、双侧房角成像；叠加扫描模式，大幅提高OCT图像清晰度； 屈光补偿功能： Enface观察视角 【地形图】 角膜前后表地形图，支持地形图种类有：轴向地形图图（前表面、后表面、整体）、切向地形图（前表面、后表面、整体）、高度图（前表面、后表面）、厚度图（整体、扇区）、“屈光”地形图（角膜表面屈光力）。 圆锥角膜筛查、地形图差异图、地形图变化趋势图、地形图傅里叶分析。 【角膜类疾病】 角膜瓣厚度测量，角膜移植术后愈合面观察、厚度测量，角膜混浊点三维成像和面积测量，角膜基质环等角膜植入物的观察与位置测量。角膜混浊，翼状胬肉，角膜浸润病灶深度分析。 【白内障】 ★晶状体前后表曲率的计算 角膜高阶像差（HOA，4mm）和角膜球差（SA，6mm）的计算，人工晶体优选； ★内置Barret全套计算公式以及常规计算公式，计算中考虑角膜整体散光； 散光人工晶体的植入规划； ★晶状体和人工晶体的形态、位置的观察、偏心距离和倾斜角度计算功能。 白内障术前术后角膜地形图、前房结构、晶体位置变化对比图；非散瞳散光晶体轴位测量； 白内障术后角膜切口愈合情况、后囊膜随访 【OK镜适配】 适配基弧BC计算 ★OK镜佩戴前、佩戴中、摘镜后角膜地形图测量以及角膜地形图变化趋势分析。 （不可见光测量，测量时间0.3秒，测量成功率高） 【ICL】 ICL拱高测量，ICL位置形态多角度观察。 ICL尺寸优选 【青光眼】 ★眼前节3D再现，房角360度高清成像； 全自动虹膜和小梁网接触分析软件（ITC）。 ★对滤过泡进行三维成像和分析，任意角度观察滤过泡形态，计算滤过泡容积。 房角开放距离250/500/750(angle opening distance，AOD)、 小梁虹膜夹角250/500/750 (trabecular iris angle，TIA)、 房角隐窝面积250/500/750（angle recess area，ARA）、 小梁虹膜空间面积250/500/750（trabecular iris space area，TISA）的测量以及全周分布图。 前房深度ACD、巩膜突间距ACW、晶状体拱高（LV）、房角隐窝宽度（ATA）测量 巩膜成像，巩膜高度测量；上直肌成像，上直肉附着点到SS距离手动测量 | 1. 防盲治盲工作推进：白内障是威胁国民眼健康的第一大疾病，也是防盲治盲的主要工作的重点。但是，白内障疾病的诊断及分级目前还是没有有效的客观诊断方法，主要靠医生通过裂隙灯主观观察记录并诊断，无法在缺乏有经验的医生的情况下完成工作。扫频眼前节光学相干断层扫描仪提供目前世界上领先的扫描深度13mm，快速的对晶状体进行3D扫描，给出晶体的密度参数。对白内障疾病以及晶体核密度等级进行量化辅助诊断。该设备提供了客观的白内障诊断方法，在防盲治盲的过程中为检查诊断提供有力的客观依据，可以有效地帮助防盲治盲工作的加速推进。 2. 高端及复杂白内障手术安全开展：随着社会发展，越来越多的白内障患者对于视觉质量要求提高。白内障手术患者术后视觉质量直接影响到患者术后的生活质量。白内障不再是简单的复明性手术，而是同时兼顾患者视力、调节力、视觉质量等多方面的手术。高端白内障手术是提升白内障手术患者术后视觉质量与生活质量的重要途径。扫频眼前节光学相干断层扫描仪可以提供角膜到晶体的快速检查，全面并量化地评估角膜和晶体的参数。是高端晶体白内障手术开展的必备重要设备。 3. 原发性闭角型青光眼（PACG）早期诊断：PACG也是我国主要的致盲疾病之一，其发病特点有进展慢，早期无明显不适感，晚期无法治愈，只能尽量延缓病情发展等特点。扫频眼前节光学相干断层扫描仪提供的STAR360全周房角扫描功能，可以快速、非侵入地量化检查房角关闭情况，对于PACG的早期诊断和风险评估有重要意义。 4. 青少年近视防控的数据完善：青少年近视防控主要检测数据包括角膜曲率、散光、眼轴长度、晶体厚度等参数。这几项参数中，晶体的检查是目前设备的短板。扫频眼前节光学相干断层扫描仪可以全面的评估晶体的形态，量化指数包括晶体的厚度、倾斜、偏心、曲率等。可以极大地完善青少年近视防控的数据库，为后续的科学研究、防控策略制定等提供数据依据。 5. 科研项目需求：扫频眼前节光学相干断层扫描仪是目前国际上最新出的眼前节诊断技术，其在晶体以及房角检查方面有重大突破。对于与之相关的白内障以及青光眼疾病的早期诊断和手术治疗并发症处理有很多创新意义。目前该设备在国外每年重要期刊发表的相关论文超过100篇。而我国有病例基数大的特点，因此对于白内障和青光眼疾病的早期疾病原因溯源、疾病发展进程的科研我国有重大优势。引进该设备对于我院的科研任务和辅助提升临床水平有很大帮助。 | 1. 白内障术后IOL的高清检查：包含术后的IOL位置，量化的倾斜程度和偏心量，后发障的诊断等。目前其他设备不具备以上几个检查特性，无法明确评估术后的IOL位置，无法明确诊断后发障。该功能目前仅有扫频眼前节光学相干断层扫描仪可以完成。 2. 全周房角扫描：该设备可提供360°房角的快速非接触扫描，扫描时间＜3秒。这个检查可以快速评估患者的房角关闭情况，量化分析房角的关闭百分比。全面评估患者的房角健康程度，进而直观诊断闭角型青光眼，同时让原发性闭角型青光眼（PACG）的早期诊断和排查工作得以顺利开展。该功能目前仅有扫频眼前节光学相干断层扫描仪可以完成。 3. 晶状体的三维扫描及量化测量：扫频眼前节光学相干断层扫描仪提供自然晶状体的快速扫描，全面量化。量化数据包括晶体厚度、倾斜、偏心以及晶体的前后表面曲率。 4. 调节力与晶体检查相关性：通过给出调节力视标，在不同的调节情况下，测量青少年的晶状体形态参数。对于近视防控来说，调节力以及晶体的检查是区分真假性近视的重要依据。 | 扫频眼前节光学相干断层扫描仪主要针对眼前节科室以及视光青少年患者，所有该类患者门诊均需检查，对于提升我院的白内障、青光眼以及视光等方面的眼科疾病治疗水平和区域的疾病发病特点研究有重要辅助意义。该设备的快速检查和丰富创新的数据，可以有效帮助我院提升潮汕地区相关疾病的诊断能力。同时快速的早期筛查技术，可以帮助提升潮汕地区的防盲治盲效率，加大防盲治盲的力度。对于青少年近视防控提供快速准确的晶体测量数据，让青少年的数据更全面。因此，引入该设备在眼前节疾病诊断、防盲治盲、青少年近视防控等方面都可以对我院以及整个潮汕地区提供较大的帮助，有重要的社会意义。 同时，该设备具有较好的经济成本效益。收费标准编码以及数额：310300064，光学相干断层成相(OCT)，201.8元/眼次。预计年检查量约 3000眼次，年收入为60.5万元。 | 一年 |  |